СТУДИЈА ЗА СПОРЕДБА / КОРЕЛАЦИЈА — SAM_A02.1 (HMA)

ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА 
ХАЛОГЕНСКИ АНАЛИЗАТОР НА ВЛАГА 
НАСПРОТИ
 PH. EUR. 2.2.32 LOSS ON DRYING (Ph.Eur 3028)| 
Method Comparison/Correlation Study — SAM_a02.1 (HMA) vs Ph. Eur. 2.2.32

| Документ ¦ Document | a02.1-001/2026 |
| --- | --- |
| Поврзан протокол ¦ Linked protocol | PP AMVR v.1 |
| Тип на студија ¦ Study type | СПОРЕДБА НА МЕТОД / КОРЕЛАЦИЈА ¦ METHOD COMPARISON / CORRELATION |
| Анализа ¦ Analysis (aXX) | a02 — ГУБИТОК ПРИ СУШЕЊЕ ¦ Loss on Drying |
| Стандарден Аналитички Метод ¦ Method (SAM) | SAM_a02.1 — HMA, 105 °C ¦ 0.1%m0/30sec ¦ 2.5-3.0g vs SAM_a02.2 — Ph. Eur. 2.2.32 (3028), 40 °C ¦20 mbar ¦24 h ¦ ~1.00000g) |
| Серија ¦ Batch | Cannabis flos CJ072501 |
| Заклучок ¦ Conclusion | КАРАКТЕРИЗИРАН (САМО IPQC) ¦ CHARACTERISED (IPQC ONLY) |

1.  ЦЕЛ И ОПСЕГ  |  Purpose & Scope

Овој извештај ги документира суровите податоци, пресметките и статистичката обработка од студијата за споредба/корелација дефинирана во протоколот PP-QC-MVP-a02.1-001/2025, и ги оценува резултатите наспроти критериумите за прифаќање од QCSOP-009 §6.5.3 за статус КАРАКТЕРИЗИРАН (САМО IPQC).  |  This report documents the raw data, calculations and statistical processing from the comparison/correlation study defined in protocol PP-QC-MVP-a02.1-001/2025, and evaluates the results against the QCSOP-009 §6.5.3 acceptance criteria for CHARACTERISED (IPQC ONLY) status.

2.  РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ  |  Study Execution Summary

| Опсези и датуми ¦ Ranges & dates | R1 (~60%) 28.10.2025 · R2 (~35%) 29.10.2025 · R3 (~18%) 30.10.2025 · R4 (~8%) 03.11.2025 · R5 (~3%) 27.11.2025 |
| --- | --- |
| Инструмент SAM ¦ SAM instrument | Halogen Moisture Analyser, QC#003 (квалификуван ¦ qualified) |
| Референтна опрема ¦ Reference equipment | Вакуум печка ¦ Vacuum oven; аналитичка вага ¦ analytical balance ≥ 0,00001 g |
| Автор и Аналитичар ¦ Autor and Analyst | Blagoj Nikolov, DQC Spec, QC Manager |
| Верификација ¦ 2nd-person verification |  |

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЈАВА: Студијата е изведена во периодот окт.–ноем. 2025 за време на воспоставување на методот од страна на сертифициран специјалист, пред да постојат шаблоните на QCSOP-009. Суровите податоци (Excel) се зачувани и следливи. Формализацијата се обработува преку контрола на промени QASOP014 со тековни датуми на одобрување, без ретроактивно датирање.  |  Retrospective statement: the study was performed Oct–Nov 2025 during method establishment by a certified specialist, before the QCSOP-009 templates existed. Raw data (Excel) are retained and traceable. Formalisation is processed via QASOP014 change control with current approval dates and no back-dating.

3.  СУРОВИ ПОДАТОЦИ  |  Raw Data

3.1  Отчитувања на HMA по опсег (% влага)  |  HMA readings per range (% moisture)

| Опр. ¦ Det. | R1 ¦ ~60% | R2 ¦ ~35% | R3 ¦ ~18% | R4 ¦ ~8% | R5 ¦ ~3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 63.80 | 38.20 | 20.40 | 9.00 | 4.33 |
| n2 | 64.30 | 38.80 | 19.00 | 9.00 | 3.00 |
| n3 | 61.80 | 37.80 | 19.40 | 8.50 | 3.00 |
| n4 | 59.80 | 37.00 | 19.40 | 8.70 | 3.20 |
| n5 | 58.50 | 38.50 | 19.40 | 8.70 | 3.20 |
| n6 | 59.00 | 37.80 | 19.90 | 8.20 | 3.00 |
| n7 | 67.60 | 37.80 | 19.90 | 8.20 | 3.20 |
| n8 | 68.10 | 38.20 | 18.40 | 8.50 | 3.00 |
| n9 | 64.10 | 37.70 | 19.90 | 8.70 | 3.20 |
| n10 | 64.90 | 36.70 | 19.40 | 8.00 | 3.00 |
| n11 | 60.00 | 37.70 | — | — | — |
| n12 | 59.80 | — | — | — | — |
| n | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |

3.2  Гравиметриски сурови податоци — референтен метод Ph. Eur. 2.2.32  |  Gravimetric raw data — reference method

Маса по вегеглас (g) и пресметана LoD% = (G1 − G2)/(G1 − m₀) × 100 за секое одредување.  |  Per-bottle masses (g) and computed LoD% = (G1 − G2)/(G1 − m₀) × 100 for each determination.

R1 (~60%)  —  CJ072501, 28.10.2025

| Опр. ¦ Det. | m₀ (g) | Net (g) | G1 (g) | G2 (g) | Δm (g) | LoD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 18.81661 | 1.01191 | 19.82852 | 19.20650 | 0.62202 | 61.4699 |
| n2 | 18.35184 | 1.00695 | 19.35879 | 18.73428 | 0.62451 | 62.0200 |
| n3 | 18.61369 | 1.08623 | 19.69992 | 19.02942 | 0.67050 | 61.7273 |
| n4 | 17.67678 | 1.01269 | 18.68947 | 18.06483 | 0.62464 | 61.6813 |
| n5 | 18.88965 | 1.04964 | 19.93929 | 19.30428 | 0.63501 | 60.4979 |
| n6 | 18.16308 | 1.06455 | 19.22763 | 18.57380 | 0.65383 | 61.4184 |
| n7 | 17.95069 | 1.02335 | 18.97404 | 18.33949 | 0.63455 | 62.0071 |
| n8 | 17.57859 | 1.02116 | 18.59975 | 17.98147 | 0.61828 | 60.5468 |
| Средна LoD% ¦ Mean LoD% |  |  |  |  |  | 61.4211 |

R2 (~35%)  —  CJ072501, 29.10.2025

| Опр. ¦ Det. | m₀ (g) | Net (g) | G1 (g) | G2 (g) | Δm (g) | LoD % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 18.19241 | 1.00116 | 19.19357 | 18.83990 | 0.35367 | 35.3260 |  |
| n2 | 19.14204 | 1.01105 | 20.15309 | 19.79064 | 0.36245 | 35.8489 |  |
| n3 | 17.82056 | 1.03093 | 18.85149 | 18.49853 | 0.35296 | 34.2370 |  |
| n4 | 18.44214 | 1.08596 | 19.52810 | 19.13606 | 0.39204 | 36.1008 |  |
| n5 | 18.43890 | 1.01842 | 19.45732 | 19.09432 | 0.36300 | 35.6434 |  |
| n6 | 17.29146 | 1.05242 | 18.34388 | 17.97981 | 0.36407 | 34.5936 |  |
| n7 | 17.55291 | 1.12267 | 18.67558 | 18.26957 | 0.40601 | 36.1647 |  |
| n8 | 18.13544 | 1.04866 | 19.18410 | 18.80418 | 0.37992 | 36.2291 |  |
| n9 | 18.73961 | 1.07813 | 19.81774 | 19.43972 | 0.37802 | 35.0626 |  |
| Средна LoD% ¦ Mean LoD% |  |  |  |  |  |  | 35.4673 |

R3 (~18%)  —  CJ072501, 30.10.2025

| Опр. ¦ Det. | m₀ (g) | Net (g) | G1 (g) | G2 (g) | Δm (g) | LoD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 18.84512 | 1.01220 | 19.85732 | 19.67351 | 0.18381 | 18.1595 |
| n2 | 18.10823 | 1.00979 | 19.11802 | 18.93418 | 0.18384 | 18.2058 |
| n3 | 17.81730 | 1.03033 | 18.84763 | 18.66538 | 0.18225 | 17.6885 |
| n4 | 17.62049 | 1.05083 | 18.67132 | 18.48207 | 0.18925 | 18.0096 |
| n5 | 18.00875 | 1.00739 | 19.01614 | 18.83235 | 0.18379 | 18.2442 |
| n6 | 18.96084 | 1.06315 | 20.02399 | 19.83338 | 0.19061 | 17.9288 |
| n7 | 18.19352 | 1.01615 | 19.20967 | 19.02645 | 0.18322 | 18.0308 |
| n8 | 18.66131 | 1.03769 | 19.69900 | 19.51123 | 0.18777 | 18.0950 |
| Средна LoD% ¦ Mean LoD% |  |  |  |  |  | 18.0453 |

R4 (~8%)  —  CJ072501, 03.11.2025

| Опр. ¦ Det. | m₀ (g) | Net (g) | G1 (g) | G2 (g) | Δm (g) | LoD % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 18.18926 | 1.00706 | 19.19632 | 19.12982 | 0.06650 | 6.6034 |  |
| n2 | 18.04351 | 1.00049 | 19.04400 | 18.98182 | 0.06218 | 6.2150 |  |
| n3 | 17.80895 | 1.06397 | 18.87292 | 18.80621 | 0.06671 | 6.2699 |  |
| n4 | 17.61704 | 1.04150 | 18.65854 | 18.59278 | 0.06576 | 6.3140 |  |
| n5 | 18.65677 | 1.00549 | 19.66226 | 19.59968 | 0.06258 | 6.2238 |  |
| n6 | 17.31996 | 1.00716 | 18.32712 | 18.25938 | 0.06774 | 6.7258 |  |
| n7 | 17.38537 | 1.00249 | 18.38786 | 18.32541 | 0.06245 | 6.2295 |  |
| n8 | 18.41146 | 1.01918 | 19.43064 | 19.36588 | 0.06476 | 6.3541 |  |
| n9 | 18.13763 | 1.02526 | 19.16289 | 19.09660 | 0.06629 | 6.4657 |  |
| n10 | 17.93852 | 1.04993 | 18.98845 | 18.92240 | 0.06605 | 6.2909 |  |
| Средна LoD% ¦ Mean LoD% |  |  |  |  |  |  | 6.3692 |

R5 (~3%)  —  CJ072501, 27.11.2025

| Опр. ¦ Det. | m₀ (g) | Net (g) | G1 (g) | G2 (g) | Δm (g) | LoD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 18.71874 | 1.02895 | 19.74769 | 19.72837 | 0.01932 | 1.8776 |
| n2 | 18.89441 | 1.01916 | 19.91357 | 19.89298 | 0.02059 | 2.0203 |
| n3 | 19.09006 | 1.01237 | 20.10243 | 20.08338 | 0.01905 | 1.8817 |
| n4 | 17.53387 | 1.00401 | 18.53788 | 18.51456 | 0.02332 | 2.3227 |
| n5 | 17.99679 | 1.00811 | 19.00490 | 18.98534 | 0.01956 | 1.9403 |
| n6 | 17.55024 | 1.00189 | 18.55213 | 18.53160 | 0.02053 | 2.0491 |
| n7 | 18.13066 | 1.00407 | 19.13473 | 19.11188 | 0.02285 | 2.2757 |
| n8 | 18.32451 | 1.00340 | 19.32791 | 19.30662 | 0.02129 | 2.1218 |
| n9 | 18.17837 | 1.00242 | 19.18079 | 19.15713 | 0.02366 | 2.3603 |
| n10 | 17.78148 | 1.00449 | 18.78597 | 18.76080 | 0.02517 | 2.5057 |
| Средна LoD% ¦ Mean LoD% |  |  |  |  |  | 2.1355 |

4.  СТАТИСТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ (QCSOP-009 §6.5.2)  |  
Statistical Results

4.1  Описна статистика по опсег  |  Per-range descriptive statistics

| Опсег ¦ Range | Метод ¦ Method | n | Средна ¦ Mean | SD | RSD % | SEM | 95% CI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | HMA | 12 | 62.642 | 3.302 | 5.27 | 0.953 | 60.544–64.740 |
|  | Ph.Eur | 8 | 61.421 | 0.596 | 0.97 | 0.210 | 60.923–61.919 |
| R2 ~35% | HMA | 11 | 37.836 | 0.605 | 1.60 | 0.182 | 37.430–38.243 |
|  | Ph.Eur | 9 | 35.467 | 0.716 | 2.02 | 0.239 | 34.917–36.018 |
| R3 ~18% | HMA | 10 | 19.510 | 0.557 | 2.85 | 0.176 | 19.112–19.908 |
|  | Ph.Eur | 8 | 18.045 | 0.179 | 0.99 | 0.063 | 17.896–18.195 |
| R4 ~8% | HMA | 10 | 8.550 | 0.338 | 3.95 | 0.107 | 8.309–8.791 |
|  | Ph.Eur | 10 | 6.369 | 0.175 | 2.75 | 0.055 | 6.244–6.494 |
| R5 ~3% | HMA | 10 | 3.213 | 0.405 | 12.60 | 0.128 | 2.923–3.503 |
|  | Ph.Eur | 10 | 2.135 | 0.219 | 10.26 | 0.069 | 1.979–2.292 |

95% CI = x̄ ± t·SEM, df = n−1, P = 0.05, two-tailed.

4.2  Споредба на прецизност — Q-однос  |  Precision comparison — Q-ratio

| Опсег ¦ Range | SD HMA | SD Ph.Eur | Q = SD_alt/SD_ref | Исход ¦ Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | 3.3022 | 0.5955 | 5.545 | Q > 2,0 ✗ |
| R2 ~35% | 0.6054 | 0.7163 | 0.845 | Q ≤ 2,0 ✓ |
| R3 ~18% | 0.5567 | 0.1786 | 3.117 | Q > 2,0 ✗ |
| R4 ~8% | 0.3375 | 0.1748 | 1.931 | Q ≤ 2,0 ✓ |
| R5 ~3% | 0.4049 | 0.2192 | 1.847 | Q ≤ 2,0 ✓ |

Q ≤ 2,0 во 3/5 опсези (R2, R4, R5). | Q ≤ 2.0 in 3/5 ranges (R2, R4, R5). Исклучени | Excluded: R1, R3 (Q > 2,0).

4.3  Проценка на пристрасност  |  Bias assessment

| Опсег ¦ Range | Средна HMA ¦ Mean HMA | Средна Ph.Eur ¦ Mean ref | Δ%MC | Насока ¦ Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | 62.642 | 61.421 | +1.221 | позитивна ¦ positive |
| R2 ~35% | 37.836 | 35.467 | +2.369 | позитивна ¦ positive |
| R3 ~18% | 19.510 | 18.045 | +1.465 | позитивна ¦ positive |
| R4 ~8% | 8.550 | 6.369 | +2.181 | позитивна ¦ positive |
| R5 ~3% | 3.213 | 2.135 | +1.077 | позитивна ¦ positive |

Per QCSOP-009 §6.5.2(c): bias is documented as a method limitation, no pass/fail. Systematic positive bias throughout (HMA reads higher).

4.4  Корелација и регресија  |  Correlation & regression

| Опсег ¦ Range | n парови ¦ n pairs | Pearson r | OLS наклон ¦ OLS slope | OLS пресек ¦ OLS int |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | 8 | 0.1300 | 0.0208 | 60.1159 |
| R2 ~35% | 9 | 0.0959 | 0.1318 | 30.4625 |
| R3 ~18% | 8 | -0.0283 | -0.0115 | 18.2715 |
| R4 ~8% | 10 | -0.0128 | -0.0066 | 6.4258 |
| R5 ~3% | 10 | -0.3401 | -0.1841 | 2.7271 |
| ГЛОБАЛНО ¦ GLOBAL | 45 | 0.99713 | 0.9913 | -1.5424 |

Глобална OLS | Global OLS:  Ph.Eur = 0.9913 × HMA − 1.5424   (R² = 0.99426,  r = 0.99713)

КОНТРОЛА НА РИЗИК — ПАРАДОКС НА СИМПСОН: Глобалната корелација (r = 0.9971) е висока поради доминантната меѓу-опсежна варијанса и НЕ е доказ за точност во рамки на опсегот. Корелацијата во рамки на опсегот е ≈0 (рестрикција на опсегот), што е очекувано и не претставува неуспех — критериумот §6.5.3 бара само глобално r ≥ 0,95.  |  Risk control — Simpson’s paradox: the global correlation (r = 0.9971) is high owing to the dominant inter-range variance and is NOT evidence of within-range accuracy. Within-range correlation is ≈0 (range restriction), which is expected and not a failure — §6.5.3 requires only global r ≥ 0.95.

4.5  Парен t-тест  |  Paired t-test

| Опсег ¦ Range | n парови ¦ n pairs | t | p (2-страно) ¦ p (2-tail) | Значајно? ¦ Significant? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | 8 | 1.102 | 0.307 | Не ¦ No |
| R2 ~35% | 9 | 8.917 | < 0,001 | Да ¦ Yes |
| R3 ~18% | 8 | 9.215 | < 0,001 | Да ¦ Yes |
| R4 ~8% | 10 | 18.051 | < 0,001 | Да ¦ Yes |
| R5 ~3% | 10 | 6.530 | < 0,001 | Да ¦ Yes |

A statistically significant mean difference is expected and consistent with the documented systematic bias; it does not, by itself, disqualify IPQC use.

4.6  F-тест за варијанси  |  F-test for variances

| Опсег ¦ Range | F = SD²_alt/SD²_ref | df | p | Различни? ¦ Different? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | 30.750 | 11, 7 | < 0,001 | Да ¦ Yes |
| R2 ~35% | 0.714 | 10, 8 | 0.6067 | Не ¦ No |
| R3 ~18% | 9.716 | 9, 7 | 0.0067 | Да ¦ Yes |
| R4 ~8% | 3.728 | 9, 9 | 0.0631 | Не ¦ No |
| R5 ~3% | 3.412 | 9, 9 | 0.0818 | Не ¦ No |

5.  ЗАСИЛЕНА СТАТИСТИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА  |      
Enhanced Statistical Characterisation

Следните анализи го надминуваат минимумот на SOP и се известуваат за научна потполност (ICH Q2(R2); CLSI EP09c; GUM). Тие НЕ се критериуми за прифаќање.  |  The following analyses exceed the SOP minimum and are reported for scientific completeness (ICH Q2(R2); CLSI EP09c; GUM). They are NOT acceptance criteria.

5.1  Passing–Bablok регресија (обединети парови, n=45)  |  Passing–Bablok regression

| Наклон ¦ Slope (95% CI) | 0.9749 [0.9471, 0.9942] |
| --- | --- |
| Пресек ¦ Intercept (95% CI) | -1.2247 [-1.7481, -0.8193] |
| Толкување ¦ Interpretation | CI на наклонот ≈ исклучува 1 (мала пропорционална разлика); CI на пресекот исклучува 0 (константна систематска разлика — HMA чита повисоко). ¦ Slope CI marginally excludes 1 (slight proportional difference); intercept CI excludes 0 (constant systematic difference — HMA reads higher). |

5.2  Deming регресија  |  Deming regression

| Ортогонална λ=1 ¦ Orthogonal | 0.9941·HMA − 1.6130 (95% CI наклон [0.953, 1.035] — го вклучува 1) |
| --- | --- |
| Однос на варијанси ¦ Variance ratio | λ = 12.12 → наклон ¦ slope 0.9917, пресек ¦ int −1.5530 |

5.3  Bland–Altman анализа на согласност  |  Bland–Altman agreement

| Средна пристрасност ¦ Mean bias (95% CI) | +1.7588 %MC [1.264, 2.254] |
| --- | --- |
| SD на разлики ¦ SD of differences | ±1.6475 %MC |
| 95% LoA ¦ Limits of agreement | -1.470 до ¦ to +4.988 %MC |
| Пропорционална пристрасност ¦ Proportional bias | наклон ¦ slope 0.0059, p = 0.615 → нема ¦ none |

LoA are reported descriptively (global, pooled across ranges) and are NOT an acceptance gate; the acceptance decision follows §6.5.3.

5.4  Мерна неодреденост (GUM, k=2)  |  Measurement uncertainty

| Опсег ¦ Range | Пристрасност ¦ Bias | s (HMA) | u_c | U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ~60% | +1.221 | 3.302 | ± 3.521 | ± 7.041 %MC |
| R2 ~35% | +2.369 | 0.605 | ± 2.445 | ± 4.890 %MC |
| R3 ~18% | +1.465 | 0.557 | ± 1.567 | ± 3.134 %MC |
| R4 ~8% | +2.181 | 0.338 | ± 2.207 | ± 4.414 %MC |
| R5 ~3% | +1.077 | 0.405 | ± 1.151 | ± 2.302 %MC |

u_c = √(bias² + s_IP²); U = 2·u_c (≈95% coverage).

6.  ОЦЕНКА НАСПРОТИ КРИТЕРИУМИ (QCSOP-009 §6.5.3)  |  Assessment vs Acceptance Criteria

| # | Критериум ¦ Criterion | Резултат ¦ Result |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q ≤ 2,0 во ≥ 3/5 опсези ¦ Q ≤ 2.0 in ≥ 3/5 ranges | 3/5 ✓ |
| 2 | Глобална корелација r ≥ 0,95 ¦ Global correlation r ≥ 0.95 | r = 0.9971 ✓ |
| 3 | Пристрасност документирана со U ¦ Bias documented with U | +1.759 %MC ✓ |
| 4 | Опсези Q>2 исклучени од опфат ¦ Q>2 ranges excluded from scope | R1, R3 ✓ |

ВКУПЕН ИСХОД | OVERALL: КАРАКТЕРИЗИРАН (САМО IPQC) | CHARACTERISED (IPQC ONLY)

7.  ДИСКУСИЈА  |  Discussion

- Систематска позитивна пристрасност (+1.759 %MC во просек; опсег +1.077 до +2.369), доследна со ко-волатилизација на терпени при 105 °C — потврда на очекуваната интеракција матрица–метод.  |  Systematic positive bias (+1.759 %MC mean; range +1.077 to +2.369), consistent with terpene co-volatilisation at 105 °C — confirming the expected matrix–method interaction.

- Прецизноста на HMA е најлоша при висока влага: R1 (~60%) Q = 5.545 и R3 (~18%) Q = 3.117 ја надминуваат границата и се исклучени; R2/R4/R5 ја задоволуваат (Q ≤ 2,0).  |  HMA precision is worst at high moisture: R1 (~60%) Q = 5.545 and R3 (~18%) Q = 3.117 exceed the limit and are excluded; R2/R4/R5 pass (Q ≤ 2.0).

- Оперативно критичниот опсег на крајна точка на сушење (≤ ~10% влага) е покриен од R4 (~8%) и R5 (~3%), кои поминаа — SAM е употреблив за IPQC трендинг на крајна точка.  |  The operationally critical drying-endpoint region (≤ ~10% moisture) is covered by R4 (~8%) and R5 (~3%), which passed — the SAM is usable for IPQC endpoint trending.

- Насоката на пристрасност е конзервативна: HMA чита повисоко од референцата, што е „безбедно при грешка" за одлуки за крајна точка на сушење (го преценува преостанатата влага).  |  The bias direction is conservative: the HMA reads higher than the reference, which is "fail-safe" for drying-endpoint decisions (it over-estimates residual moisture).

- Корелацијата во рамки на опсегот ≈0 поради рестрикција на опсегот; согласно §6.5.2(e) ова е очекувано и глобалното r не се користи како доказ за точност во рамки на опсегот.  |  Within-range correlation ≈0 due to range restriction; per §6.5.2(e) this is expected and the global r is not used as within-range accuracy evidence.

8.  ЗАКЛУЧОК И ОВЛАСТЕН ОПФАТ  |  Conclusion & Authorised Scope

SAM_a02.1 (HMA) ги исполнува критериумите од QCSOP-009 §6.5.3 и се доделува статус КАРАКТЕРИЗИРАН (САМО IPQC). Методот е овластен исклучиво за трендинг во процесна контрола (IPQC) при опсезите R2 (~35%), R4 (~8%) и R5 (~3%). Опсезите R1 (~60%) и R3 (~18%) се ИСКЛУЧЕНИ од овластениот опфат (Q > 2,0). Методот НЕ е овластен за пуштање на серии ниту како компендијална LoD; одлуките за пуштање остануваат на Ph. Eur. 2.2.32.  |  SAM_a02.1 (HMA) meets the QCSOP-009 §6.5.3 criteria and is assigned CHARACTERISED (IPQC ONLY) status. The method is authorised solely for in-process (IPQC) trend monitoring at ranges R2 (~35%), R4 (~8%) and R5 (~3%). Ranges R1 (~60%) and R3 (~18%) are EXCLUDED from the authorised scope (Q > 2.0). The method is NOT authorised for batch release nor as compendial LoD; release decisions remain with Ph. Eur. 2.2.32.

- Систематска позитивна пристрасност +1.759 %MC (U од ± 4.414 до ± 7.041 %MC по опсег) да се запише на AMSF како познато ограничување.  |  Systematic positive bias +1.759 %MC (U from ± 4.414 to ± 7.041 %MC by range) to be recorded on the AMSF as a known limitation.

- AMSF за SAM_a02.1 да се ажурира на КАРАКТЕРИЗИРАН (САМО IPQC) со овластен опфат и исклучени опсези; периодичен преглед на 12 месеци.  |  The AMSF for SAM_a02.1 to be updated to CHARACTERISED (IPQC ONLY) with authorised scope and excluded ranges; periodic review at 12 months.

9.  ОТСТАПУВАЊА  |  Deviations

- Ретроспективна формализација на студија изведена пред одобрување на протоколот — обработена преку QASOP014; оправдување: сертифициран аналитичар, истовремено запишани сурови податоци, целосна следливост (ALCOA+).  |  Retrospective formalisation of a study performed prior to protocol approval — processed via QASOP014; justification: certified analyst, contemporaneously recorded raw data, full traceability (ALCOA+).

- Описните SD по опсег се прередени од целосниот број отчитувања по метод (изворната работна табела пресметуваше SD на недоследен подмножество); исходот за Q-односот е непроменет.  |  Per-range descriptive SD recomputed from the full reading count per method (the source worksheet computed SD on an inconsistent subset); the Q-ratio verdict is unaffected.

ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ  |  Report Approval

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил (Раководител на КК) ¦ Prepared (QC Head) |  |  |  |
| Проверил (QA) ¦ Reviewed (QA) |  |  |  |

10.  РЕФЕРЕНЦИ  |  References

[1] EudraLex, Vol. 4 — EU GMP Part I, Ch. 6 (Quality Control), §6.15, §6.17. European Commission, 2014.

[2] EudraLex, Vol. 4, Annex 15: Qualification and Validation. European Commission, 2015.

[3] ICH Q2(R2), Validation of Analytical Procedures, Step 4, 1 Nov 2023 (EMA/CHMP/ICH/82072/2006); EU effective 14 Jun 2024.

[4] ICH Q9(R1), Quality Risk Management, 2023.

[5] European Pharmacopoeia, 11th Ed., 2.2.32 Loss on Drying. EDQM, Strasbourg.

[6] European Pharmacopoeia, Monograph 3028 Cannabis flos (07/2024). EDQM.

[7] Passing H., Bablok W. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1983;21(11):709–720. DOI 10.1515/cclm.1983.21.11.709.

[8] Bland J.M., Altman D.G. Lancet 1986;327(8476):307–310. DOI 10.1016/S0140-6736(86)90837-8.

[9] Linnet K. Clin. Chem. 1993;39(3):424–432.

[10] CLSI EP09c, Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, 3rd ed., 2018.

[11] JCGM 100:2008, Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

[12] Horwitz W. Anal. Chem. 1982;54(1):67A–76A. DOI 10.1021/ac00238a765.

[13] PIC/S PI 041-1, Good Practices for Data Management and Integrity, 1 Jul 2021.

[14] Wang M. et al. Cannabis Cannabinoid Res. 2016;1(1):262–271. DOI 10.1089/can.2016.0020.

[15] Purely Plant GmbH, QCSOP-009 — Analytical Methods: Use, Validation Status, Scope and Standard Test Procedures.

[16] Purely Plant GmbH, PP-QC-MVP-a02.1-001/2025 — Method Validation Protocol (linked).