ИЗВЕШТАЈ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ | DEVIATION REPORT  |  Loss on Drying — Tranches 1 and 2

Извештај за отстапување — мерења пред сушење на прецизна вага

Deviation report — pre-drying weighings on a precision balance

Мерење на почетната маса  |  Weighing of the initial mass

ЗА ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ — НЕ ЗА УПОТРЕБА ¦ IN REVIEW / FOR APPROVAL — NOT FOR USE Верзија ¦ Version: IN REVIEW · Датум на важност ¦ Effective date: —

Информации за документот | Document information

| Отстапување бр. ¦ Deviation No. | PP-QC-SP-002/26-DEV-01 · регистар ¦ register PP-QA-SOP-003: ____________ |
| --- | --- |
| Запис ¦ Record | PP-QC-SP-002/26-LOD-01 · Прилог 1 ¦ Attachment 1 |
| Метод ¦ Method | a02.2 · Ph. Eur. 2.2.32 (3028) · VO29 · Shimadzu AUW220D |
| Опфат ¦ Scope | 46 серии, Транша 1 и 2, по една тест порција ¦ 46 batches, Tranches 1 and 2, one test portion each |
| Откриено ¦ Found | 06.10.2026, за време на сушењето, пред мерењето по 24 h ¦ during drying, before the 24-h weighing |
| Откриено од / час ¦ Found by / time | ____________ / ____________ |
| Одлука ¦ Decision | сушењето 1 поништено; сите 46 серии повторени во PP-QC-SP-002/26-LOD-01R ¦ run 1 invalidated; all 46 batches repeated in PP-QC-SP-002/26-LOD-01R |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (Раководител КК ¦ QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Проверил ¦ Checked (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил ¦ Approved (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Контролиран документ | Controlled document

# A.  ОПИС  |  Description

Мерењата пред сушење за сите 46 порции на PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — празниот сад m_B и тест порцијата од 1,000 g сецкана, измешана дрога (G1, или m₀ отчитано по тарирање на садот) — се направени на прецизна вага со d = 0,001 g (ID ____________), со три децимали, наместо на аналитичката вага Shimadzu AUW220D (d = 0,01 mg) што ја пропишува методот a02.2 (QCWI 016). Отстапувањето е откриено на 06.10.2026, за време на сушењето, пред мерењето по 24 h и пред секоја пресметка на резултат.  |  The pre-drying weighings of all 46 portions of PP-QC-SP-002/26-LOD-01 — the empty bottle m_B and the 1.000 g test portion of cut, blended drug (G1, or m₀ read after taring the bottle) — were made on a precision balance with d = 0.001 g (ID ____________), to three decimals, instead of the Shimadzu AUW220D analytical balance (d = 0.01 mg) that method a02.2 requires (QCWI 016). The deviation was found on 06.10.2026, during drying, before the 24-h weighing and before any result was calculated.

# B.  ВЕДНАШНО ДЕЈСТВО  |  Immediate Action

•  G2 и секое следно мерење се мерат на истата прецизна вага. Така сите величини во резултатот (m_B, G1 или m₀, G2) се од една вага и разликата меѓу двете ваги не влегува во резултатот.  |  G2 and every further weighing are made on the same precision balance. Every quantity in the result (m_B, G1 or m₀, G2) then comes from one balance, so the offset between the two balances never enters the result.

•  Веднаш потоа истиот сад се мери и на AUW220D, само за константната маса (Δ ≤ 0,5 mg), затоа што вага со d = 1 mg не може да покаже разлика од 0,5 mg.  |  Straight after, the same bottle is weighed on the AUW220D, for constant mass only (Δ ≤ 0.5 mg), since a balance with d = 1 mg cannot show a 0.5 mg difference.

•  Садовите се мерат затворени, по ист редослед, со запишан час; контролен тег се мери на двете ваги пред првото мерење. Сè се запишува во Прилог 1 кон PP-QC-SP-002/26-LOD-01.  |  The bottles are weighed stoppered, in the same order, with the time written; a check weight is weighed on both balances before the first weighing. Everything is recorded on Attachment 1 to PP-QC-SP-002/26-LOD-01.

•  Остатоците од примероците се чуваат затворени и означени до затворање на ова отстапување.  |  The sample remainders are kept closed and labelled until this deviation is closed.

•  Ова отстапување и правилото за одлука (дел D) се запишани пред пресметката на резултатите; делот F на PP-QC-SP-002/26-LOD-01 упатува на PP-QC-SP-002/26-DEV-01.  |  This deviation and the decision rule (section D) are recorded before any result is calculated; section F of PP-QC-SP-002/26-LOD-01 refers to PP-QC-SP-002/26-DEV-01.

# C.  ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО  |  Impact Assessment

•  Губитокот L = G1 − G2 е околу 50–125 mg на m₀ ≈ 1,000 g. Со сите мерења на иста вага, отстапувањето на вагата се поништува; остануваат читливоста d = 1 mg (u = d ÷ √12 по читање) и повторливоста s на вагата.  |  The loss L = G1 − G2 is about 50–125 mg on m₀ ≈ 1.000 g. With every weighing on one balance its offset cancels; what remains is the readability d = 1 mg (u = d ÷ √12 per reading) and the balance repeatability s.

•  Проширена неизвесност на резултатот (k = 2): U = 2 · √2 · √(s² + d² ÷ 12) ÷ m₀ × 100 (% w/w, апсолутно).  |  Expanded uncertainty of the result (k = 2): U = 2 · √2 · √(s² + d² ÷ 12) ÷ m₀ × 100 (% w/w, absolute).

•  Тест порцијата од 1,000 g е измерена на 1 mg: m₀ е под влијание само околу 0,1 % релативно — занемарливо и веќе опфатено со U; Ph. Eur. дозволува вистинската маса да отстапува до 10 % од наведените 1,000 g.  |  The 1.000 g test portion was weighed to 1 mg: m₀ is affected by only about 0.1 % relative — negligible and already within U; Ph. Eur. allows the actual quantity to differ by up to 10 % from the 1.000 g stated.

•  Мерењето не го исполнува методот (вага). Според правилото за минимална маса (USP <41> / Ph. Eur. 2.1.7: 2 · s ÷ m ≤ 0,10 %, s не помало од 0,41 · d), вага со d = 1 mg има минимална маса од најмалку 0,82 g, а 2 g за s = 1 mg: порцијата од 1,000 g е на или под неа.  |  The weighing does not meet the method (balance). Under the minimum-weight rule (USP <41> / Ph. Eur. 2.1.7: 2 · s ÷ m ≤ 0.10 %, s not less than 0.41 · d), a balance with d = 1 mg has a minimum weight of at least 0.82 g, and 2 g for s = 1 mg: the 1.000 g portion is at or below it.

•  Влијание врз производот: нема. Влијанието е само врз неизвесноста на резултатот; резултатите далеку под 12,0 % одговараат и со таа неизвесност.  |  Impact on the product: none. The impact is on the uncertainty of the result only; results well below 12.0 % conform even with that uncertainty.

| Повторливост s ¦ Repeatability s | √(s² + d²÷12) mg | U (k = 2) mg | U % w/w (m₀ = 1,000 g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 mg | 0,58 | 1,63 | 0,16 |
| 1,0 mg (претпоставено ¦ assumed) | 1,04 | 2,94 | 0,29 → 0,3 |
| од сертификатот ¦ from the certificate: ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |

Пресметката покажува колку несигурен би бил резултатот од сушењето 1; по одлуката во делот D тој не се известува.  |  This shows how uncertain a run-1 result would be; under the decision in section D it is not reported.

| G2 на двете ваги, истите садови (Прилог 1) ¦ G2 on both balances, same bottles (Attachment 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Садови ¦ Bottles (n) | Средна разлика G2_AUW − G2_прец., mg ¦ Mean G2_AUW − G2_prec, mg | SD на разликата, mg ¦ SD of the difference, mg |
| 46 | ____________ | ____________ |

Помошни податоци за отстапувањето и повторливоста на прецизната вага; не се користат за ниеден резултат.  |  Supporting data on the precision balance's offset and repeatability; not used for any result.

# D.  ОДЛУКА НА РАКОВОДИТЕЛОТ НА КК (06.10.2026)  |  Decision of the Head of QC (06.10.2026)

Методот (a02.2, Ph. Eur. 2.2.32 / 3028) бара вага што чита најмалку 4 децимали (0,1 mg). m_B и G1 од сушењето 1 се измерени само на 1 mg и ниедно подоцнежно мерење не може тоа да го поправи: G2 на AUW220D, спарено со G1 од прецизната вага, дава ист број како парот од прецизната вага. Затоа сушењето 1 (PP-QC-SP-002/26-LOD-01) се поништува поради утврдена лабораториска причина, и сите 46 серии се повторуваат по a02.2 на AUW220D од остатоците од примероците (PP-QC-SP-002/26-LOD-01R): нова порција од 1,000 g, m_B, G1 и G2 на AUW220D, едно сушење. За секоја серија се известува повторениот резултат, без оглед на вредностите од сушењето 1; тие остануваат во записот и не се известуваат.  |  The method (a02.2, Ph. Eur. 2.2.32 / 3028) requires a balance reading at least 4 decimals (0.1 mg). m_B and G1 of run 1 were weighed to 1 mg only, and no later weighing can correct that: G2 on the AUW220D, paired with G1 from the precision balance, gives the same number as the precision pair. Run 1 (PP-QC-SP-002/26-LOD-01) is therefore invalidated for an assignable laboratory cause, and all 46 batches are repeated per a02.2 on the AUW220D from the sample remainders (PP-QC-SP-002/26-LOD-01R): a new 1.000 g portion, m_B, G1 and G2 on the AUW220D, one oven run. For every batch the repeat result is reported, whatever the run-1 values; those stay in the record and are not reported.

| Резултатите од сушењето 1 пресметани пред одлуката ¦ Run-1 results calculated before the decision | [ ] не ¦ no [ ] да ¦ yes |
| --- | --- |

Претходно правило — заменето со одлуката погоре  |  Earlier rule — superseded by the decision above

| ГпС % (прецизна вага) ¦ LoD % (precision balance) | Одлука ¦ Decision |
| --- | --- |
| ≤ 11,7 | Одговара (≤ 12,0 % и со U = 0,3 %). ¦ Conforms (≤ 12.0 % even with U = 0.3 %). |
| 11,8 – 12,3 | Без одлука: повторување во целост по a02.2 на AUW220D од остатокот на примерокот (m_B, G1 и G2 на AUW220D); се известува повторениот резултат, двата остануваат во записот. ¦ No decision: full repeat per a02.2 on the AUW220D from the sample remainder (m_B, G1 and G2 on the AUW220D); the repeat is reported, both stay in the record. |
| > 12,3 | OOS по QCSOP 014: грешката на вагата не може да ја објасни разликата. ¦ OOS per QCSOP 014: the balance error cannot explain the difference. |

Заменето со одлуката во делот D; истото важи за опсезите отпечатени на Прилог 1.  |  Superseded by the decision in section D; so are the bands printed on Attachment 1.

# E.  ПРИЧИНА  |  Root Cause

Утврдува QA ¦ Determined by QA

# F.  КОРЕКТИВНИ И ПРЕВЕНТИВНИ ДЕЈСТВА (предлог)  |  Corrective and Preventive Actions (proposed)

| Дејство ¦ Action | Одговорен ¦ Responsible | Рок ¦ Due | Иниц. ¦ Init. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] Работна картичка за a02.2 на работното место што ја именува AUW220D ¦ Bench card for a02.2 naming the AUW220D |  |  |  |
| [ ] Ознака на прецизната вага: не за аналитичко мерење ¦ Label on the precision balance: not for analytical weighing |  |  |  |
| [ ] Обука за a02.2 и QCWI 016 ¦ Training on a02.2 and QCWI 016 |  |  |  |
| [ ] Друго ¦ Other: ____________ |  |  |  |

# G.  КЛАСИФИКАЦИЈА И ЗАТВОРАЊЕ  |  Classification and Closure

| Класификација (QA) ¦ Classification (QA) | [ ] мало ¦ minor [ ] големо ¦ major [ ] критично ¦ critical |
| --- | --- |
| Резултати од PP-QC-SP-002/26-LOD-01R ¦ Results from PP-QC-SP-002/26-LOD-01R | одговара ¦ conform: ____ OOS: ____ |
| Затворено — датум ¦ Closed — date | ____________ |

# H.  ПОТПИСИ  |  Sign-offs

| Дејство ¦ Action | Име ¦ Name | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Пријавил (КК аналитичар) ¦ Reported (QC Analyst) | ____________________ |  |  |
| Прегледал (QA) ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. (Раководител на КК оддел ¦ QC Department Manager) |  |  |